深圳市盐田区人民医院生物刺激反馈仪（盆底评估仪）采购

招　标　文　件

招标编号：YTYY-20210923-YLSB073

深圳市盐田区人民医院

二○二一年九月

目     录

|  | 投标邀请书 |
| --- | --- |
| 第一部分 | 投标人须知及前附表 |
|  | 投标人须知前附表 |
|  | 投标人须知前附件 |
|  | 投标人须知 |
|  | A 招标文件说明 |
|  | B 投标文件的编写 |
|  | C 投标文件递交 |
|  | D 开标和评标 |
|  | E 授予合同 |
| 第二部分 | 招标项目要求 |
|  | 招标项目要求 |
| 第三部分 | 投标文件格式 |
|  | 目录 评标指引表 格式1 投标函 |
|  | 格式2 开标一览表 |
|  | 格式3 报价表 |
|  | 格式4 交付进度 |
|  | 格式5 售后服务和质量承诺 |
|  | 格式6 承诺函 |
|  | 格式7 偏离表 |
|  | 格式8 投标人资格证明文件 |

# 投标邀请书

## 投标邀请书

深圳市盐田区人民医院就“生物刺激反馈仪（盆底评估仪）”采购项目进行公开招标。现邀请贵投标人参加投标。

招 标 编 号：YTYY-20210923-YLSB073

递交标书开始时间：2021年9月23日上午八时

递交标书截止时间：2021年9月28日下午五时

递交标书受理地点：盐田区人民医院门诊部12楼1209室

开标时间：具体开标时间另行于医院官网公告，如无特殊情况将不以其他方式通知，请个报名投标人密切留意医院官网。

开标地点：盐田区人民医院门诊部12楼会议室
参加开标时法人代表或法人代表授权人须携带本人身份证

联 系 人：何工

电　　话：办公电话 0755-25215002。

深圳市盐田区人民医院

2021年9月23日

第一部份

投标人须知及前附表

特别警示条款

- 《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条

供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 未按照本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 其他违反本条例规定的行为。

- 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十六条

供应商有下列行为之一的，由主管部门记入供应商诚信档案并作出以下处罚：

  - 违法行为属于采购条例第五十七条第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五十万元以下的，处以采购金额千分之十的罚款，一年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在五十万元以上两百万元以下的，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

  - 违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在一百万元以下，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在一百万元以上两百万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

- 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条

供应商有下列行为之一的，属于情节严重，由市场监管部门依法吊销其营业执照，主管部门取消其参与本市政府采购的资格，并作出以下处罚：

  - 违法行为属于采购条例第五十七条第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五百万元以上一千万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款；涉及的采购金额累计在一千万元以上两千万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在两千万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款。

  - 违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在五百万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款。

- 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十九条

供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

  - 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

  - 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

  - 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

  - 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

  - 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

  - 由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

  - 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

- 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十一条

供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：

  - 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

  - 由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

  - 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

  - 投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

  - 其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

## 投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 生物刺激反馈仪（盆底评估仪）采购 |
| 2 | 数量 | 1台 |
| 3 | 采购人名称 | 深圳市盐田区人民医院 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 总最高限价 | 12万元 |
| 6 | 投标人资格要求 | （1）是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人或其他组织； （2）投标人须自行承诺，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，参与本项目投标前近三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； （3）投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录）； （4）本项目接受投标人选用进口产品参与投标。 （5）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。 |
| 7 | 投标有效期 | 30天（日历日） |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份，副本6份。 |
| 9 | 开标 | 时间：开标时间另行于医院官网公布 地点：盐田区人民医院门诊部12楼会议室 |
| 10 | 报名截止时间 | 2021年9月28日下午5：00时（北京时间） |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |

## 资格性/符合性审查表

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 《营业执照》复印件 |
| 2 | 法人代表证明书及法人身份证复印件 |
| 3 | 法人代表授权书及授权代理人身份证复印件 |
| 4 | 第一类医疗器械生产企业须提供医疗器械生产备案凭证复印件，第二、三类医疗器械生产企业须提供《医疗器械生产企业许可证》，生产范围包含该类产品《（进口产品无需提供） |
| 5 | 第一类医疗器械须提供《营业执照》，且经营范围包含第一类医疗器械；第二类医疗器械须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该类产品；第三类医疗器械须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该类产品 |
| 6 | 第一类医疗器械提供有效的医疗器械产品备案凭证复印件，第二、三类医疗器械提供有效的《医疗器械产品注册证》复印件 |
| 序号 | 符合性审查内容 |
| 1 | 带★号条款未满足 |
| 2 | 其他实质性条款未满足 |

## 投标人须知前附件

本章是本招标文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。招标文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

1、投标人的资格不符合招标文件要求或资格证明文件提供不全。

2、投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

3、投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

4、投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会。

6、开标核对法人代表或其授权代表身份证明时，不能提供相应的身份证明或不相符。

7、招标项目完成期或交货期未满足招标文件要求的。

8、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

9、投标报价有严重缺漏项的。

10、未实质性响应招标文件要求的。

11、有一项带★的指标未响应或不满足要求。（如有带★号条款）

12、将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

13、投标人低于成本报价竞标的。

14、投标文件附有采购人不能接受的条件。

15、投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

16、投标人的投标总价超过采购控制金额的。

17、法律法规规定的其它情形。

## 投标人须知

Ａ  招标文件说明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的货物、工程及服务采购。

2.  合格的投标人

2.1  具有独立承担民事责任的能力。

2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.5  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.6  法律、行政法规规定的其他条件。

2.7  符合前附表第6项规定的条件。

3. 招标文件的构成

3.1  招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部份组成：

（1） 投标邀请书；

（2） 投标人须知；

（3）招标项目要求；

（4）投标文件格式；

（5）附件

4.  招标文件的澄清及修改

4.1  投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止日3天前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已报名的每一投标人。

4.2  在投标截止日期前的任何时候，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并以挂网公告方式通知所有已报名的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

4.3  为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以挂网公告方式通知已报名的每一投标人。

4.4  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

Ｂ　投标文件的编写

5. 投标语言

5.1投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。（外文资料必须提供翻译公司的中文译本，并加盖翻译公司和企业公章，以此中文译本为准，否则视为无效资料）。

5.2除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

6. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部份：

6.1.1 开标信封：装有“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”和“开标一览表”

单独密封的信封。

6.1.2 投标文件：

（1）目录；

（2）投标函；（格式1）

（3）开标一览表（格式2）

（4）报价表；（格式3）

（5）交付进度；（格式4）

（6）售后服务和质量承诺；（格式5）

（7）承诺函；（格式6）

（8）偏离表； （格式7）

（9）投标人资格证明文件；（格式8）

（10）技术参数相对应证明资料放置处（格式9）

（10）产品样品或产品样板。（如有）

7. 投标文件格式

投标文件必须毫无遗漏地包括本须知规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

8. 投标报价

8.1  投标报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

8.2  投标人应分别在招标文件所附的“开标一览表”（格式2）和“报价表”（格式3）上写明投标货物的单价和投标总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

8.3  此报价作为评标委员会评标标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

9. 投标人资格的证明文件

9.1  投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件（格式自拟），作为投标文件的一部份。

10. 投标文件的份数和签署

10.1  投标文件数量按前所述，须在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.2  投标文件正本及开标一览表须打印，并经法人代表或其授权代表签字和盖章，投标文件的副本可采用正本复印件。

10.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

10.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

10.5投标文件不符合上述规定，为无效投标。

11. 投标有效期

11.1投标文件的有效期按前附表第7项规定。

11.2  特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

Ｃ  投标文件的递交

12. 投标文件的密封和标记

12.1须在每一份投标文件封面上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

12.1.1 投标文件（包含一份正本和六份副本）须密封。

12.2  在包封上均应：

(1) 写明采购单位名称；

(2) 注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

12.3  投标人应将“法定代表人授权委托书”和“开标一览表”密封于一信封，在递交投标文件时单独交与采购人，在信封上应：

(1)  写明采购单位名称；

(2)  注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.  注明：“开标一览表”和“法定代表人授权委托书”。

d.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

12.4  除了按本须知所要求的识别字样外，在所有投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知条款宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；

12.5  如果投标文件没有按本投标须知规定加写标记和密封，将拒收或者告知投标人，不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

12.6  所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

12.7  投标文件需由专人送交。投标人应按规定进行密封和标记后，将投标文件按照注明的地址送至采购人。

12.8  投标人按招标文件要求如需提供实物，应随投标文件一起递交。

13. 迟交的投标文件

采购单位拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

14. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

14.1  所有投标文件都必须按采购人在前附表第10项中规定的投标截止时间之前送至采购人。

14.2  出现第4.3款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按采购单位修改通知规定的时间递交。

15. 投标文件的修改和撤消

15.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

15.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样。

15.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

15.4  投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤消投标文件。

Ｄ   开标和评标

16. 开标

16.1  在规定的时间和地点公开开标。

16.2  所有投标人法人代表或授权代表都须按时参加开标会，否则不接受其投标。

16.3  开标时，采购人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封。

16.4  核对法人代表或其授权代表身份证明，若不能提供相应的身份证明或不相符，则视为无效投标。

16.5  核对投标文件中“开标一览表”的内容。

17. 评标委员会

将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

18. 对投标文件的审查和响应性的确定

18.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

18.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

18.3  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

18.4  评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

19.5  评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

19.6  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

19.7  评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

19.8  根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

20. 投标文件的澄清

20.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

20.2  重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

21. 评标方法和详细评审

21.1 评委会将按照本须知规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

21.2 评标的基础应是本须知规定的投标报价。

21.3 评标委员会将对低于成本价格的投标作无效投标处理。

21.4 评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

| 类别 | 评分项目 | 最高分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标（J） （总分55分） | 技术规格偏离情况 | 50 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得50分，带▲的重要参数每负偏离一项扣5分，其他参数每负偏离一项扣3分，正偏离不加分，最低得0分。 |
|  | 业绩情况 | 5 | 评标委员会根据投标公司业绩情况作横向比较进行评分，优得5分，中得2-3分，差不得分。（附此次招标设备的销售发票、合同、中标通知书等复印件，其他设备的销售发票复印件不要提供，也不予认可。投标人未按照要求提供业绩资料的，评标委员会有权打0分） |
| 价格标（G） （总分30分） | 设备投标总价 | 15 | 得分按以下公式计算：得分=Z/ Sn×15 其中： Z ----通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。 Sn ----通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标报价。 |
|  | 耗材投标总价 | 15 | 得分按以下公式计算：得分=Z/ Sn×15 其中： Z ----通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。 Sn ----通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标报价。 |
| 商务标（S） （总分15分） | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 5 | 投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。 提供由生产厂家或进口产品中国总代理商出具的产品保修服务承诺函的得1分（经销商单方面出具的无效） 免费保修期每增加一年加1.5分，最高得3分。 其他要求全部满足要求的得1分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 其他商务条款偏离情况 | 3 | 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 诚信评价 | 2 | 根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 （须提供《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，否则不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。） |
|  | 产品彩页 | 5 | 评审依据：提供盖投标公司公章的带技术参数的印刷版彩页（彩页复印件无效）。 符合要求得5分，否则得0分。 |
| 总得分（N） 总分100分 |  | 100 | N=J+G+S |

21.5综合以上分析比较，评审委员会将按照招标文件规定的各项因素对各投标应答文件进行量化打分并加权汇总，在性能分析（量化打分制）的基础上结合第二次报价分值，推荐综合评分最高的投标商为预中标供应商商，并作出评标结论。

22. 定标方法

22.1 按照采购文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人为第一候选中标供应商，次高者为第二候选中标供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 评标委员会直接确定第一候选中标供应商为中标人。如第一候选中标供应商被取消中标资格或无法履行合同的，采购人可确定第二候选中标供应商为中标人或重新招标。

23. 保密及其它注意事项

23.1  评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

23.2  评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部份。

23.3  在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

23.4  为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

23.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

Ｆ　　授予合同

23．合同授予标准

本项目采购合同授予本须知所确定的中标人。

24. 中标通知

24.1  招标机构在发出《中标通知书》之前，将中标结果通过政府采购指定网站进行公示。中标结果公示期满无异议或者异议不成立的，招标机构将发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

25. 授予合同时变更数量的权力

25.1  采购人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

26. 签订合同

26.1  中标方应按《中标通知书》或按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

G    货款支付

27.1经验收合格后，甲方将申请拨付设备总价95%的货款。如因支付系统关闭或医院部门审批导致无法按时支付，不视做甲方违约，甲方不因此承担责任。设备验收合格满1年，无质量及售后服务问题，甲方将申请拨付设备总价5%的余款。

27.2如质保期内发生质量或售后服务问题，甲方遭受的损失，乙方须按实际损失金额进行补偿。

# 第二部分

# 招标项目要求

本招标项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 采购控制金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物刺激反馈仪（盆底评估仪） | 1 | 台 | 12 |

注：

★1、投标人的投标总价超过采购控制金额的将导致投标无效。

2、如同时有两家或两家以上（均为制造商的合法代理商）通过资格审查及符合性审查的合格投标人所投产品为相同品牌的，按一家投标人计算。若为相同品牌不同型号的，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由报价相对最低的获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的由技术评分相对最高的获得中标人推荐资格；以上均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。若为相同品牌相同型号的，评标委员会只选取其中报价最低的一家公司进入下一步评审，其他公司的投标将不被接受；若报价相同，则由评标委员会采取随机抽取方式确定一家公司，其他公司的投标将不被接受。

★ 二、资质要求

1、根据所投医疗器械的类别，若投标人为所投产品的生产企业，需提供生产企业声明（格式自拟）及《医疗器械生产企业许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，需提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证，且经营范围包含该产品（第一类医疗器械不需提供经营企业许可证或备案凭证）；

2、根据所投医疗器械的类别，提供医疗器械产品注册证（含附件:医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表）或备案凭证；若所投产品为进口设备，须提供进口医疗器械注册证；若所投产品的医疗器械产品注册证已过有效期，还须提供所投产品在医疗器械产品注册证有效期内生产的证明文件。

（注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章）

招标项目参数要求

| 项目名称 | 生物刺激反馈仪（盆底评估仪） | 申请科室 | 产科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置数量 | 1台 | 最高限价 | 12万 | 是否进口 | 否 |
| 整体要求：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 |
| 二、配置清单： |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| 1 | 1.主机 (含嵌入式软件) | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源适配器 | 1 | 个 |  |
| 3 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 4 | 电极线 | 1 | 根 |  |
| 5 | 参考电极线 | 1 | 根 |  |
| 6 | 生物刺激反馈软件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电脑主机 | 1 | 台 | 内存32G，配置i7操作系统，硬盘1TB |
| 8 | 液晶显示器 | 1 | 台 | ≥21英寸 |
| 9 | 一次性无菌阴道电极 | 20 | 个 |  |
| 10 | 一次性使用心电电极片 | 25 | 片 |  |
| 11 | 理疗电极片 | 20 | 片 |  |
| 12 | 阴道电极 | 2 | 根 |  |
| 13 | 直肠电极 | 2 | 根 |  |
| 14 | 打印机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 墨盒 | 2 | 套 |  |
| 16 | 无线键鼠 | 1 | 个 |  |
| 17 | 推车（含扫码平台） | 1 | 台 |  |
| 配套耗材：1.是否专机配套耗材 □是 (否；2.是否可单独收费 □是 (否；3.是否医保付费 □是 (否 |
| 序号 | 耗材名称 | 收费项目名称及收费标准 |
| 1 | 一次性无菌阴道电极 | 盆底功能筛查218元 |
| 三、技术参数： |
| 序号 | 技术参数 |
| ▲1 | 主机工作通道≥3个，最少包含2个表面肌电采集通道和1个独立共用参考通道； |
| ▲2 | 主机及工作站分体设计，主机采用触控式导航面板，可脱离工作站单机便携工作，标配一次性无菌阴道电极； |
| ▲3 | 可采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练； |
| ▲4 | 主机自带双级联接口，可最多同时级联4台主机，通道数最大扩展≥8个（硬件功能的扩展改变，非简单的数据传输）； |
| 5 | 采样位数：16位； |
| ▲6 | 测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)； |
| 7 | 最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ； |
| 8 | 可选配压力套件，进行压力评估及训练； |
| 9 | 标配一次性使用无菌阴道电极（提供相关证明文件）； |
| 10 | 具备多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估； |
| 11 | 具有Glazer评估基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果； |
| 12 | 压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估； |
| 13 | 情景评估模式：采用蓝牙无线传输，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估； |
| 14 | 结合临床路径管理规范，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗； |
| 15 | 可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序； |
| 16 | Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式； |
| 17 | 所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据； |
| 18 | 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案； |
| 19 | 数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况； |
| 20 | 内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步； |
| 21 | 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等。 |

| 四、商务需求： |
| --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 序号 | 项目名称 | 具体要求 |
| 1 | 维修及维护服务(需提供书面承诺) | ★1.1设备整机免费质保期 ≥3年。保修起始时间以医院设备验收报告签字日期为准。终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.2由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 12 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.3投标人负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件。 |
| （二）其他商务要求 |
| 1 | 整体要求 | 1.1总金额包括但不限于包装、运输、保险、装卸、安装调试、人员培训、商检及计量检测、关税、增值税、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保证金、以及与医院信息化系统对接费、电源线路/场地的安装改造费和进口代理等费用。 |
|  |  | 1.2终身免费提供软件升级服务，需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并承担医院信息化系统对接费。 |
| 2 | 交货要求 | 2.1投标人在签订合同之日起 15天内交货。 |
|  |  | 2.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 2.3所供设备必须是交货日前六个月内生产的全新原装正品（包括零部件）。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |

# 第三部份

# 投标文件格式

投 标 文 件

项 目  名 称：

法定代表人或

委 托 代理人：

投   标   人：

日        期：              年         月         日

## 投标文件组成

- 目录

- 评标指引表

- 投标函（格式1）

- 开标一览表（格式2）

此表应与“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”一起密封于一信封，在递交投标文件时单独交与采购人。

- 报价表（格式3）

- 交付进度（格式4）

- 售后服务和质量承诺（格式5）

- 承诺函（格式6）

- 偏离表（格式7）

- 投标人资格证明文件（格式8）

- 投标人其他资料：

11.1、对投标产品的整体描述（包括采用文字、表格等形式），. 投标产品采用的技术标准。投标产品的性能特点（包括新技术、新工艺、新材料的应用等）。要求供应商明确的事项（如规格、型号、细化说明、性能参数、配件明细等），供应商必须申报中予以明确承诺。如供应商未明确上述事项，由此产生的一切不利后果，由供应商承担。

11.2、投标产品的外形尺寸图、加盖公章的带技术参数的印刷版彩页（彩页复印件无效）。

11.3、投标产品的说明书等。

11.4、提供厂家售后服务承诺

11.5、公司简介、销售业绩、深圳市销售单位名册（附此次招标设备的销售发票、合同、中标通知书等复印件，其他设备的销售发票复印件不要提供，也不予认可）

11.6、投标人认为有必要提供的其它文件

投标文件资料请装订成册，第一页为封面，封面内容包括投标公司名称、投标项目、办公室电话等，第二页为目录，根据报名资料的装订顺序制做目录，每一份资料右下角标明与目录相应的页数。

评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 资格性审查指引（参见投标人须知前附件） |
| --- |
| 序号 | 资格性检查项目 | 说明 | 起止页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 综合评分指引（参见评标方法和详细评审） |
| 评分类别 | 评分项目 | 分值 （或权重） | 对应章节 | 起止页码 |
| 价格部分 |  |  |  |  |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |  |
|  | 2.…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |  |
|  | 2.…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 参数证明资料（格式9） |
| 参数序号 |  | 说明 | 起止页码 |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

## 格式1    投 标 函

深圳市盐田区人民医院  ：

我们收到你们组织的 （招标项目名称） 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目 （招标编号）  招标的有关活动，并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1．愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标项目的设计、制作及安装。总价格为

（大写）            （小写）（万元）人民币RMB。

2．我方提交的投标文件为：正本1份，副本 6份。

3．如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4．我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

5．我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6．我们同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。

7. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单    位： （盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

联 系 人：

年  月  日

### 格式2   开标一览表

招标项目名称：

招 标 编 号：

| 项目名称 | 产地品牌/规格型号 | 投标总价 （人民币元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物刺激反馈仪（盆底评估仪） |  | 大写： 小写： | 签订合同之日起 天（日历日）内交货 |
| 一次性无菌阴道电极 |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“投标总价”包括货物总价、安装调试费、售后服务费、运输费、保险费和其他费用。

3、“交货期” 指合同生效后，中标方将全部货物运抵并安装调试完成，经验收合格，正式交付用户使用所需的时间。

4、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

5、此表毋需装订于正副本内，应按“投标人须知”要求单独密封。

### 格式3   报价表

1   报价要求

1.1  所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

1.2  报价包括货物总价、安装调试费、售后服务费、运输费、保险费和其他费用。

1.3 “分项价格表”应将所有设备报价，并分别列出“品牌、型号、产地及制造厂商”。

1.4  此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

招标项目名称：

招 标 编 号：

分项价格表

| 序号 | 设备名 称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |

注：1. “分项价格表”应根据“招标项目参数要求” 的“二、配置清单”填写，本表格不得修改可以续行。若所投产品属于定制类的非量产货物或无具体品牌型号的货物，可以不填写品牌、型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

2、投标人必须对照进口产品的规定明确其投标产品是否为进口产品。

3、投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和表中单个采购条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。

4、开标一览表中的投标总价应该与本表中的投标总价一致。

5、“产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

（二）零配件、消耗品报价清单（不包括在投标总价内）

注：价格最高的前5项零配件、消耗品的报价明细必须填写于此清单中。

1、零配件报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、耗材报价表

格式见附件2

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月  日

### 格式4  交付进度

货物交付进度表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 日期 | 交付地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安装调试进度表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 日期 | 安装调试地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年       月      日

### 格式5  售后服务和质量承诺

1、售后服务部门机构及人员配备、技术力量情况

2、投标产品的质量保证期

3、故障维修响应时间

4、技术服务计划

5、技术培训计划

6、备/配件支持计划

7、非保修期维修费用收取标准及备/配件价格体系标准。

8、其它

### 格式6承诺函

### 诚信承诺函

深圳市盐田区人民医院：

我公司承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

我单位承诺，在参与本项目投标前近三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）                                             年     月     日

### 格式7   偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：1、投标人应将本招标文件第三部分“招标项目要求”中的技术要求响应情况一一如实

填写并说明偏离情况。

2、所有▲号参数为重要参数，必须提供产品彩页、说明书、检测报告或厂家出具的说明承诺函（均需盖公章），未提供相应证明资料或提供的证明资料模糊不清无法判断、未显示是否满足招标文件参数，且投标人偏离程度响应为“无偏离或正偏离”的本项得0分。

3、“偏离情况”栏中必须按“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”填写，否则视为无效投标文件，如不真实填列（证明资料显示不符合招标文件要求），经判定为虚假响应的，将按此项分数作双倍扣减，直至技术分为0分或作废标处理（由评标委员会决定）。

4、未按招标文件要求放置证明资料的该项参数判为负偏离。

5、产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。

6、本偏离表应包含产品配置偏离情况。

商务条款偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：投标人应将本招标文件第三部分“招标项目要求”中的商务要求响应情况一一如实

填写并说明偏离情况。

投标单位：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年      月     日

### 格式8投标人资格证明文件

1、《企业法人营业执照》副本复印件（包括市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单）

2、法人代表证明书及法人身份证复印件

3、法人代表授权书及授权代理人身份证复印件

4、《医疗器械经营企业许可证》复印件

5、《医疗器械生产企业许可证》复印件

6、医疗器械产品注册证书、注册登记表复印件及（或）备案凭证

7、进口医疗器械注册证

8、若所投产品的医疗器械产品注册证已过有效期，还须提供所投产品在医疗器械产品注册证有效期内生产的证明文件。

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章。

格式9带▲号参数相对应的证明文件指定放置处

- 技术参数:

证明资料：

- 技术参数：

证明资料

- ……

法定代表人证明书格式（参考）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

单位名称：（公章）：

日期：         年     月       日

法定代表人授权委托证明书格式（参考）

深圳市盐田区人民医院：

现委派  （姓名、职务） 参加贵公司组织的  （招标项目名称、编号） 招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

邮编：

通讯地址：

电话：

单位名称：（公章）

法人代表：（签章）

年    月   日

注：法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”18.3项要求单独密封。