医疗设备类招标需求书（20万元以下）

| 项目名称 | C反应蛋白检测仪 |  |  | 申请科室 |  | 社管中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1台 |  |  | 最高限价 |  | 5万元 |  |  | 是否进口 |  | 否 |
| 一、整体要求：尽快完成招标、到货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |  | 功能要求 |  |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 1 | 台 |  |  | / |  |  |  |
| 2 | 电源适配器 |  |  | 1 | 个 |  |  | / |  |  |  |
| 3 | 子弹头座 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 洗液瓶 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 废液瓶 |  |  | 1 | 个 |  |  | / |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  | 耗材预估价格 |  |  |  | 收费项目及标准 |  |  | 耗占比% |  |
| 1 | 超敏C 反应蛋白（hs-CRP） |  |  |  |  |  | 超敏C反应蛋白测定28.2元 |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全血HCT：0.00～0.99可设定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 样本稀释：1～50倍可选择； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检测速度：不小于80T/H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存贮：不小于10000个结果； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 样本类型：未稍全血、静脉全血、血清、血浆可选； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 样本编号：同一项目1～999当天自动编号； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲7 | 可以实现CRP与SAA联合检测，同一个标本可同时出3个结果：CRP值、SAA值、SAA/CRP 比值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲8 | 可进行多个不同项目检测，读取不同的试剂卡即可切换项目； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 具有样本类型选择功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲10 | 具有急诊插入和连续进样功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ 11 | 可提供一次性末梢血采血管并直接上机操作，无需额外的适配器； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 支持真空采血管、原始管、末梢血采血管同时上机检测； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 自动添加R1、样本、R2； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 可同时检测不少于10个样本； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 样本直接上机，一键启动测试； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲16 | 具有自动混匀功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 体积不超过400mm*350mm*300mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修及维护服务(需提供书面承诺) | ★1.1由生产厂家或进口产品中国总代理商提供产品保修服务承诺函，经销商单方面出具的无效。 设备整机免费质保期 3年。保修起始时间以医院设备验收报告签字日期为准。终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 12 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3投标人负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整体要求 | 1.1总金额包括但不限于包装、运输、保险、装卸、安装调试、人员培训、商检及计量检测、关税、增值税、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保证金、以及与医院信息化系统对接费、电源线路/场地的安装改造费和进口代理等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2终身免费提供软件升级服务，需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并承担医院信息化系统对接费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交货要求 | 2.1投标人在签订合同之日起30天内交货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3所供设备必须是交货日前十二个月内生产的全新原装正品（包括零部件）。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 货款支付 | 4.1经验收合格后，甲方将申请拨付设备总价95%的货款。如因支付系统关闭或医院部门审批导致无法按时支付，不视做甲方违约，甲方不因此承担责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2质保期满1年无质量及售后服务问题，甲方将申请拨付设备总价5%的余款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3如质保期内发生质量或售后服务问题，甲方遭受的损失，乙方须按实际损失金额进行补偿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |