医疗设备类招标需求书（5万元以下）

| 项目名称 |  | 迷你型高速涡轮手机 | 申请科室 |  | 口腔科 |  | 购置数量 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算经费 |  | 1万元 | 经费来源 |  | 设备购置维护费 |  | 是否进口 | 是 |
| 一、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 |  | 功能要求 |  |  |
| 1 | 迷你型高速涡轮手机 |  | 2 | 台 |  | 迷你机头 |  |  |
| 2 | 手机快接头 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 转速（rpm)≥420000转，驱动压力（bar)2.7-3.0。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲2 | 头部直径≤10.2mm，头部高度≤12.7mm,照明亮度（LUX）≥25000，机身重量≤55G。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲3 | 输出功率≥20W。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 按压式快速更换车针系统，夹持力达35W。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲5 | 高品质全瓷材料滚珠轴承，耐磨，振动小，稳定性好，经久耐用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 创新的四孔喷水系统产生大量的水喷雾提升30%的冷却效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风轮采用双排叶轮，力求在小空间里产生最大扭矩。精确度高，运动平稳，噪音低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲8 | 独特的五重涂层工艺，高硬度的钛金镀膜表面保护手机免于冲击，刮痕和由于消毒而产生的破坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲9 | 带有双重防回吸功能的“机头保护系统装置”（PHS）。接口可兼容SIRONA/W&H/KAVO和NSK快接头。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保要求：产品自验收合格投入使用起免费整机保修3年，终身维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测要求：保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训要求：产品安装完毕后即进行技术培训，技术人员由制造商派遣人员与我公司人员共同组成。在用户指定时间内进行培训使用，培训期限以操作人员能熟练的掌握使用、维护技能及时处理突发事件为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务响应要求：保修期内，设备如发生故障，成交供应商维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |