医疗设备类招标需求书（5万元以下）

| 项目名称 |  | 可视喉镜 | 申请科室 |  | 呼吸内科 |  | 购置数量 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算经费 |  | 25000元 | 经费来源 |  | 设备购置维护费 |  | 是否进口 | 否 |
| 一、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 |  | 功能要求 |  |  |
| 1 | 显示主机 |  | 1 | 台 |  | 触摸全视角无反光高清显示 |  |  |
| 2 | 电源适配器 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 数据连接线 |  | 1 | 条 |  |  |  |  |
| 4 | 喉镜片 |  | 50 | 片 |  | 剩余有效期≥2年 |  |  |
| 二、配套耗材： 1.是否专机配套耗材 R是 □否；2.是否可单独收费 R是 □否；3.是否医保付费 R是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  | 收费项目及标准 |  |  |  | 耗占比测算 |  |
| 1 | 一次性使用喉镜片 |  | 330100013气管插管术100元（使用气管插管观察用内窥镜加收250元） |  |  |  | 须＜40% |  |
| 医保办核实耗材意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示主机：≥3英寸触摸全视角无反光高清显示屏，显示屏分辨率≥720*480。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像头像素≥100万像素 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲显示器能前后0º～130º转动，左右0º～270º转动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲景深：5-100mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ▲视场角60º±15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ▲电源：内置可充电式锂电池，持续放电时间：≥3小时，充电时间：＜3小时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 具有特殊防雾功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保要求：产品自验收合格投入使用起免费整机保修3年，终身维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测要求：保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训要求：产品安装完毕后即进行技术培训，技术人员由制造商派遣人员与我公司人员共同组成。在用户指定时间内进行培训使用，培训期限以操作人员能熟练的掌握使用、维护技能及时处理突发事件为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务响应要求：保修期内，设备如发生故障，成交供应商维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |