院内谈判采购参数填报表（服务类项目）

| 科室 | 设备科 | 项目名称 | 西门子64排螺旋CT维修项目 | 预算金额 （万元） | 4.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数需求: 主机64层CT Definition AS |  |  |  |  |  |
| 一、项目总体目标 二、项目工作内容 放射科CT机电源故障，CT配电柜精密电源工作不稳定，IRS重建计算机数据盘老化磨损有异响，需更换相应配件并进行一次保养（更换滤网、清洁机器、加注润滑油等）表如下： 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; CT 配电柜精密电源; 个; 1; 西门子CT原装电源. 2; IRS重建计算机数据盘; 个; 8; 西门子CT专用富士通硬盘. 3; B级保养; 次; 1. 三、项目要求 保证原厂正品备件。 四、其他需招标明确的内容（比如项目时间进度表、服务人员资质及数量要求、售后条款、维保到期后的收费问题等其他须明确的重要条款） 1、须有厂家授权代理或有相关设备维修经验的工程技术人员。 2、更换配件的质保期≥6个月 |