医疗设备类招标需求书（5万元以下）

| 项目名称 |  | 低频体外膈肌起搏器 | 申请科室 |  | 呼吸与危重症医学科 |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算经费 |  | 4万元 | 经费来源 |  |  |  | 是否进口 | 否 |
| 一、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 |  | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  | 1 | 台 |  | 用于被动式膈肌训练，辅助改善呼吸和排痰能力 |  |  |
| 2 | 电源适配器 |  | 1 | 个 |  | 用于主机电源充电 |  |  |
| 3 | 中规插脚 |  | 1 | 个 |  | 用于主机电源充电 |  |  |
| 4 | 导线 |  | 2 | 条 |  | 用于连接主机与理疗电极片 |  |  |
| 5 | 理疗电极片 |  | 2 | 套 |  | 用于传导电脉冲，刺激膈神经 |  |  |
| 6 | 说明书 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 7 | 合格证/保修卡 |  | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 8 | 售后服务政策卡 |  | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 9 | 束口绒布袋 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 装箱清单 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 二、配套耗材： 1.是否专机配套耗材 ☑是 □否；2.是否可单独收费 □是 ☑否；3.是否医保付费 ☑是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  | 收费项目及标准 |  |  |  |  |  |
| 1 | 理疗电极片 |  | 低频脉冲电治疗（340100009），80元/次 |  |  |  |  |  |
| 医保办核实耗材意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz； |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲2 | 脉冲宽度：200us； |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲3 | 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 刺激强度：0～30单位，可调节； |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 治疗时间：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能； |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲6 | 具有贴片位置提示功能； |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 内置高性能充电芯片，充电仅需4小时；超大容量电池，可持续工作10小时以上； |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲8 | 脉冲串占空比1:3； |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 具备左、右双通道，可同时调节，亦可单独调节； |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能； |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 内设独立WDT故障后重启功能，提高系统运行的安全和效率； |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB； |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V； |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%； |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 工作模式：连续运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保要求：产品自验收合格投入使用起免费整机质保≥3年，终身维护。质保期内，免费更换过滤芯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测要求：保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训要求：产品安装完毕后即进行技术培训，技术人员由制造商派遣人员与我公司人员共同组成。在用户指定时间内进行培训使用，培训期限以操作人员能熟练的掌握使用、维护技能及时处理突发事件为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务响应要求：保修期内，设备如发生故障，成交供应商维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1投标人在签订合同之日起 7天内交货； 5.2所供设备必须是交货日前六个月内生产的全新原装正品（包括零部件）。 |  |  |  |  |  |  |  |