医疗设备类招标需求书（5万元以下）

| 项目名称 |  | 脉搏血氧仪 | 申请科室 |  | 产科 |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算经费 |  | 2.65万元 | 经费来源 |  |  |  | 是否进口 | 进口 |
| 一、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 |  | 功能要求 |  |  |
| 1 | 脉搏血氧仪主机 |  | 1 | 台 |  | 无创监测，用于测量动脉血氧饱和度 (SpO2)、脉搏率 (PR) 和血流灌注指数 (PI）。 |  |  |
| 2 | 一次性传感器 |  | 1 | 条 |  | 配合主机使用 |  |  |
| 3 | 底座 |  | 1 | 个 |  | 配合主机使用 |  |  |
| 4 | 电源线 |  | 1 | 条 |  | 配合主机使用 |  |  |
| 5 | 延长线 |  | 1 | 条 |  | 配合主机使用 |  |  |
| 6 | 中英文说明书 |  | 1 | 本 |  | / |  |  |
| 7 | 操作卡 |  | 1 | 个 |  | / |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 临床证明的金标准技术，超高敏感性和特异性。在体动和低灌注条件下测量最为精准的脉搏血氧技术，已经被超过100项独立的临床研究所证实的技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 使用范围：医院、转运和家庭使用。适用于成人、小儿、新生儿和早产儿。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲3 | 屏幕使用：SpO2，脉搏，PI /(0.02灌注指数)，警报，趋势，SIQ信号强度，和体积描记波形。触摸屏幕显示自动旋转：水平或垂直方向显示自动切换。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 最长30天的趋势数据存储，可输出到打印机，其它串口或模拟记录设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 睡眠模式：关闭声音和LEC显示。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SIQ®信号强度指示，尤其在过多体动和低信号/噪声比的情况下。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FastStartTM技术，开机快速测量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ClearVueTM技术，提供最高的显示分辨率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SmartToneTM技术，脉搏同步蜂鸣，血氧每下降1%音调变化，即使在患者体动情况下用户个性化设置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | FastSat®快速血氧技术，以无敌高保真度跟踪动脉血氧的快速改变。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | APODTM传感器脱落自适应探查技术，是三个灵敏度模式（APOD，普通和最大）中，对探头脱落最为敏感的设置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SatShare®接口技术，可接入现有多参数监护仪。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RS-232模拟输出和护士呼叫接口。远程报警接口。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 用户自定义模式设置，最大化各种临床应用的操作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲15 | 主机与机座可分离，体积小的主机带蓄电池随身携带以利于临床方便使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 内部电池：使用手持机2-4小时。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲17 | 3D报警功能，PI最小精度0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲18 | 中英文操作界面、触摸屏幕（可拖动参数位置） |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲19 | 24小时各项参数趋势图，24小时参数统计数据，百分比分析各项统计指标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 测量范围： |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 血氧饱和度SpO2：1%~100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 脉搏：25~240次/分钟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | 灌注指数：0.02%~20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SpO2准确度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | SpO2范围：70%~100% ； |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | 无体动：①成人、儿童：±2% ；②新生儿：±3% 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | 体动时：①成人、儿童：±3% ；②新生儿：±3% 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | 低灌注时：①成人、儿童：±2% ；②新生儿：±3% 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 脉搏准确度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 脉搏范围：25-240次/分钟 ； |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | 无体动：成人、儿童：±3次/分钟 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | 体动时：成人、儿童：±5次/分钟 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | 低灌注时：成人、儿童：±3次/分钟 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 分辨率： |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | SpO2：1% ； |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | 脉搏：1次/分钟 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 模式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 平均模式：2,4,6,8,10,12,14或16秒 ； |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | 灵敏度：普通，APOD或最大。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 报警： |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 声光报警：血氧或脉搏超限报（SpO2 1%~100%，脉搏25~240次/分钟）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | 传感器状态，系统失败和低电量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 显示/指示： |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 数据显示：SpO2，脉搏，脉搏波形，灌注指数PI；警报状态，趋势，灵敏度，FastSat和SIQ ； |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | 显示颜色：红色/或者可多色。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保要求：产品自验收合格投入使用起免费整机保修≥3年，终身维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测要求：保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训要求：产品安装完毕后即进行技术培训，技术人员由制造商派遣人员与我公司人员共同组成。在用户指定时间内进行培训使用，培训期限以操作人员能熟练的掌握使用、维护技能及时处理突发事件为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务响应要求：保修期内，设备如发生故障，成交供应商维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1投标人在签订合同之日起 7天内交货； 5.2所供设备必须是交货日前个月内生产的全新原装正品（包括零部件）。 |  |  |  |  |  |  |  |