医疗设备类招标需求书（5万元以下）

| 项目名称 |  | 输液泵、营养泵 | 购置数量：输液泵5台、营养泵2台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算经费 |  | 4.2万元 | 是否进口：否 |  |  |
| 一、配置清单： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| 1 | 输液泵 |  | 5 | 台 | 对患者进行恒速静脉输注药液 |
| 2 | 输液架 |  | 5 | 个 | 配套使用 |
| 3 | 营养泵 |  | 2 | 台 | 用于肠内营养剂的输注。 |
| 二、技术参数： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术需求 |  |  |  |  |
| 1 | 输液泵 |  |  |  |  |
| ▲1.1 | 输液速度0.1-2001ml/h,预置量范围0.01-9999.99ml,累积量显示0～36000ml, KVO速度0.1-10ml/h ,冲洗速度0.1-2001ml/h，冲洗量范围0.01-9999.99ml,输液精度±5% ； |  |  |  |  |
| ▲1.2 | 输液模式：流速模式、滴速模式、时间模式、体重模式、剂量模式；适用输液器：适用于任何厂家生产的普通专用一次性输液器； |  |  |  |  |
| ▲1.3 | 气泡检测：超声波检测，五档25 ul ，50 ul ，100ul，250ul，500ul； |  |  |  |  |
| ▲1.4 | 声光报警：门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、系统错误等； |  |  |  |  |
| ▲1.5 | 阻塞压力：（10-130）Kpa ，阻塞档位13档可调； |  |  |  |  |
| 1.6 | 性能： Anti-Bolus功能，防止自发冲击剂量，防止误关机功能，防反转检测功能，双芯片监控自动保存，2000条输液历史记录，可输出到电脑上查看显示屏，可以同时显示流速，滴速，预置，累积量，完成输液倒计时实时时间 /快速给药功能 /报警音量可调节功能按键锁功能/药物库，输液加温功能（必备）； |  |  |  |  |
| 1.7 | 交流电源100-240V50/60Hz；直流电源DC12V±1.2V；内部电池Li-Polymer 7.4V1900mAh，25ml/h的速度连续工作时间大于5小时；电池充电时间：开机充电10小时，不开机充电3小时 。 |  |  |  |  |
| 2 | 营养泵 |  |  |  |  |
| ▲2.1 | 预置量范围：0-9999ml；累计液量：0-36000ml；流速范围：1-400ml/h；精度：±10%。 |  |  |  |  |
| ▲2.2 | 阻塞压力：高中低三档可调。 |  |  |  |  |
| ▲2.3 | 输液方式：横向全挤压输液方式；运行模式：持续运行。 |  |  |  |  |
| ▲2.4 | 外形尺寸：145×100×120mm，安全等级：I类CF型，IP×3 |  |  |  |  |
| ▲2.5 | 具有开门止液，防止自由流，降低意外自由流的风险。 |  |  |  |  |
| 2.6 | 可保存输液历史记录，有防止误关机功能和再报警功能，报警音量可调节。 |  |  |  |  |
| 2.7 | 可拆卸泵体，方便清洗。 |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务需求 |  |  |  |  |
| 1 | 维保要求：产品自验收合格投入使用起免费整机保修＞3年，终身维护。 |  |  |  |  |
| 2 | 检测要求：保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |  |
| 3 | 培训要求：产品安装完毕后即进行技术培训，技术人员由制造商派遣人员与我公司人员共同组成。在用户指定时间内进行培训使用，培训期限以操作人员能熟练的掌握使用、维护技能及时处理突发事件为止。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务响应要求：保修期内，设备如发生故障，成交供应商维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。 |  |  |  |  |
| 5 | 5.1投标人在签订合同之日起 30天内交货； 5.2所供设备使用期限≤5年交货必须是交货日前三个月内生产的全新原装正品；所供设备使用期限＞5年交货必须是交货日前六个月内生产的全新原装正品（包括零部件）。 |  |  |  |  |