## 招标耗材项目
盐田区人民医院招标耗材项目（采购编号：……）
总类别 | 类别 | 编号 | 注册证名称 | 规格型号/主要技术要求 | 招标方案 | 是否接受国外品牌 | 是否指定品牌（单一来源） | 推荐品牌 | 备注
放射影像 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 60/60ML双筒注射器；必须适用于日本Nemoto MR专用高压注射系统，型号：SONIC SHOT GX; 100/100ML双筒注射器；必须适用于日本 CT专用高压注射系统，型号：DUAL SHOT alpha 150ML单筒注射器；必须适用于美国 MeDRaD DSA专用高压注射系统: 型号：mark 7 Arterion 200/200ML双筒注射器；必须适用于美国 MeDRaD CT专用高压注射系统: 型号：Stellant D |  | 否 | 否 | 东莞市一星医疗 深圳市益心达 深圳市保安医疗 | 最高限价： 1、规格：60/60ML双筒注射器≤120元/个 2、规格：100/100ML双筒注射器≤159元/个 3、规格：200/200ML双筒注射器≤159元/个 4、规格：150ML单筒注射器≤80元/个
|  | 2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 1:材料要求：高压注射针筒外套采用PET材料制成；活塞采用天然橡胶、底座采用ABS制成；接头采用PC制成；芯杆采用PP制成；管式吸药器采用PE材料制成。连接管路由PVC制成，连接管路中所使用的增塑剂为DEHP； |  | 否 | 否 | 东莞市一星医疗 深圳市益心达 深圳市保安医疗
|  | 3 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 2:物理性能要求： ①外套不得有毛边、毛刺、塑流、缺损、塑化不良等注塑缺陷，外套表面必须清洁无杂质外套应有足够的透明度，能清晰地看到液面及里面的气泡。②连接管外形应平整光滑，内外均应无外米杂质，注射器的内表面及胶塞的外表面，不得有明显可见的润滑剂汇聚。③造影剂针筒圆锥接头孔的内孔直径应不小于1.2mm。产品采用环氧乙烷灭菌、有效期三年； |  | 否 | 否 | 东莞市一星医疗 深圳市益心达 深圳市保安医疗
|  |  |  | 3:鲁尔圆锥接头在符合GB/T 1962.1-2015的圆锥接头上，配有GB/T 1962.1-2001所规定的专用锁定装置。 |  | 否 | 否 | 东莞市一星医疗 深圳市益心达 深圳市保安医疗
|  |  |  | 4:高压针筒及附件应在最小微粒环境下生产，应符合YY/T 0614-2017中6.1.5的要求，即单个高压注射针筒污染指数;N≤90; |  | 否 | 否 | 东莞市一星医疗 深圳市益心达 深圳市保安医疗
|  |  |  | 5:连接管路各个连接处应能承受15N的静拉力， 持续15s而不断裂； |  | 否 | 否 | 东莞市一星医疗 深圳市益心达 深圳市保安医疗
|  |  |  | 6:以上参数要求应在高压注射针筒及附件产品技术要求中明确体现；并在招标现场纸质提供； |  | 否 | 否 | 东莞市一星医疗 深圳市益心达 深圳市保安医疗
填表说明： 1.请各科室认真梳理耗材种类，必须在各科室上报耗材委员会的目录清单中，并确定好耗材分包原则，每项分包须确保3家及以上一线品牌能响应投标，推荐不足3家一线品牌的请在备注栏中说明原因，单一来源的须写明单一来源采购原因说明，并提供设备厂家的专用证明； 2.注册证名称，请按照产品注册证名称填写，注册证名称不同但功能相同的耗材须填写齐全并以“/”隔开（后一项要求为选填项）； 3.招标方案，请注明只招标1家供应商或还需1家备选等，其他招标过程中需注意的特殊情况也在招标方案中注明； 4.推荐品牌，为确保耗材招标形成有效竞争，请各科室认真调研业内行情，推荐3家及以上一线品牌，原则上公开招标类耗材低于3家应标商按流标处理； 5.采购编号，由采购科负责编写。

## 招标耗材项目 (2)
包组编号 | 注册证名称 | 规格型号 | 主要技术要求 | 最高限价（元/个） | 备注
1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 60/60ML双筒注射器；必须适用于日本Nemoto MR专用高压注射系统，型号：SONIC SHOT GX; | 1、材料要求：高压注射针筒外套采用PET材料制成；活塞采用天然橡胶、底座采用ABS制成；接头采用PC制成；芯杆采用PP制成；管式吸药器采用PE材料制成。连接管路由PVC制成，连接管路中所使用的增塑剂为DEHP。 2、物理性能要求： ①外套不得有毛边、毛刺、塑流、缺损、塑化不良等注塑缺陷，外套表面必须清洁无杂质外套应有足够的透明度，能清晰地看到液面及里面的气泡。 ②连接管外形应平整光滑，内外均应无外米杂质，注射器的内表面及胶塞的外表面，不得有明显可见的润滑剂汇聚。③造影剂针筒圆锥接头孔的内孔直径应不小于1.2mm。产品采用环氧乙烷灭菌、有效期三年。 3:鲁尔圆锥接头在符合GB/T 1962.1-2015的圆锥接头上，配有GB/T 1962.1-2001所规定的专用锁定装置。 4:高压针筒及附件应在最小微粒环境下生产，应符合YY/T 0614-2017中6.1.5的要求，即单个高压注射针筒污染指数;N≤90。 5:连接管路各个连接处应能承受15N的静拉力，持续15s而不断裂。 6:以上参数要求应在高压注射针筒及附件产品技术要求中明确体现；并在招标现场纸质提供。 | 120 | 投标商提供的产品必须为深圳市医用耗材阳光采购平台挂网产品；必须能够在阳光平台线上下单。不符合要求的视为无效投标。
2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 100/100ML双筒注射器；必须适用于日本 CT专用高压注射系统，型号：DUAL SHOT alpha |  | 159
3 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 150ML单筒注射器；必须适用于美国 MeDRaD DSA专用高压注射系统: 型号：mark 7 Arterion |  | 80
4 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200/200ML双筒注射器；必须适用于美国 MeDRaD CT专用高压注射系统: 型号：Stellant D |  | 159